口腔基础设备一批技术规格

一、产品目录

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空气压缩机 | 台 | 1 |
|  | 负压抽吸机 | 台 | 1 |
|  | 污水处理设备 | 台 | 1 |

二、产品参数

1、空气压缩机

1、满足10台牙科治疗机的用气要求

2、电源消耗：≥5.00KW/套

3、结构形式：空气压缩机组采用集中控制、启动，具有稳定、安全、节能、环保等特点，整套牙科空压机工作由压缩机机头及储气罐等组成。

★4、压缩机产气量最大每套0.4bar下有效产气量600L/min

★5、压缩机为2个无油泵头组成，每个机头2500W。

6、当单机泵头出现异常时，只需把该机头断开检修即可。其它机头可正常供气，不影响用户使用。

7、噪音:≤75分贝，每个机头采用减震处理，最大限度减少震动与噪音

★8、储气罐容积为300L ，内外喷塑，保证气体的洁净；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀。带有压力容器许可证。

9、机头出气口具有防止回流及减压功能。

2、进口负压抽吸机

1、满足10台牙科治疗机负压抽吸使用，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

2、电源条件：电压：AC380V、频率：50Hz、电源消耗：2.00 KW/套

3、工作时间 ：100%连续工作

4、结构形式：真空负压机组采用的动力源为德国原装的负压泵，整套牙科抽吸机组由负压泵、分离装置排污一体系统组成；使管路的负压值得到最佳数值。

5、负压泵有1台真空泵头，分离装置排污一体系统及管路组成；

★6、整套机组的抽吸流量：≥1200L/min；

7、液体处理量：最大24 L/min，可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；

★8、电机转速：2860r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴），

9、具有均衡负压装置；

★10、旁路气阀设定mbar/hpa：约170；

11、具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能；

★12、借助于空气漩涡及分离漩涡，负压的产生以及分泌物于固体颗粒的混合物同时分离，均有一个坚固的驱动轴来实现，创新的2级分离系统，泡沫兼容性高。

3、污水处理设备

1、满足10台牙科治疗机及与之相适应的消毒供应室排污水的处理能力；

★2、采用超声臭氧消毒方式，具备其它氯消毒的方式；

★3、具备自吸自流两种进污水方式进行处理，以免吸水泵故障不能排污；

★4、整机具备污水处理能力，不需另行土建污物池，简单易用；

5、感应式抽吸，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行；

6、功率：≥1.1KW

7、臭氧产量：≥10g/h

8、臭氧投加量：≥10mg/L

9、臭氧反应时间：≥30min

10、污水处理量：≥500-1000L/h